Дигитален термометър Medisana FTF, Germany

Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за Вашата покупка!

### Вие се сдобихте с качествения пародукт MEDISANA TM-65E

, безконтактен термометър. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с MEDISANA TM-65E, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за употреба.

Преглед на оперативните елементи:

  - LCD дисплей

  - LED индикатор за треска

  - Бутон MODE (Режим)

  - Бутон MEM (Памет)

  - Бутон SCAN (Сканиране)

  - Сензор

  - Капак на отделението за батериите

  - Символ за процес на измерване

  - Нощен режим

  - Измерване на телесна температура

  - Измерване температура на предмет

  - Показване на температурата

  - °C Целзий

  - °F Фаренхайт

  - Символ за изтощена батерия

  - Символ, алармиращ треска (>=38°C/100.4°F)

  - Символ за нормална температура (<38°C/100.4°F)

  - Символ за паметта

Комплектът съдържа:

- Термометър Medisana TM-65E

- Батерии LR03, 1.5 V AAA

- Калъфче за съхранение

- Инструкции за употреба

Предназначение:
Инфрачервения клиничен термометър TM-65E е подходящ за измерване на телесната температура на хората. Измерването се извършва без контакт по челото. Освен това термометърът е подходящ за измерване на температурата на обекти в диапазон от 0 ° C до 100 ° C.
• Използвайте само устройството за конкретната цел, описана в инструкциите за употреба. Всяка злоупотреба ще анулира гаранцията.
• Уредът не е предназначен за търговска употреба.
• Използвайки този термометър, той не е заместител на консултация с лекар. Консултирайте се с вашия лекар, във всеки случай, преди да започнете медикаментозно лечение.
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда, в продължение на най-малко 30 минути преди измерване на температурата. Не предприемайте измерване в рамките на 30 минути след физически упражнения или след баня.
• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или познания, освен ако не е под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или освен ако те са инструктирани в използването на устройството.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Температурата в областта на челото и слепоочието се различава от вътрешната температура, който се измерва орално или ректално. Вазоконстрикция, ефект, който свива кръвоносните съдове и охлажда кожата, могат да възникнат по време на ранните етапи на треска. В този случай, температурата, измерена чрез инфрачервения клиничен термометър TM-65E може да бъде необичайно ниска. Ако измерването не съответства на възприятието на пациента или е необичайно ниско, повторете измерването на всеки 15 минути. За справка, можете също да се измери вътрешната температура на тялото с помощта на конвенционалния устен или ректален термометър.
• Препоръчително е да се извършват най-малко три измервания с най-малко 1 минутен интервал. Ако показанията са различни, приемете най-високата стойност като референтната стойност.
• Контролни измервания с помощта на обикновен термометър се препоръчва в следните случаи:
1. Ако стойността е изненадващо ниска 
2. За новородени до 100 дни
3. За деца под тригодишна възраст, които имат по-слаба имунна система или които реагират необичайно в присъствието на треска
4. Ако използвате термометъра за първи път, или искате да се запознаете с него
• Кожата на бебетата реагира много бързо на стайна температура. Поради това, не мерете температура с инфрачервен клиничен термометър TM-65E по време или след кърмене, тъй като температурата на кожата може да бъде по-ниска от вътрешната телесна температура.
• Няма абсолютни стандарти на телесната температура. Водете на отчет на Вашите лични показания, за да се позволи на вашия лекар да прецени дали медицинско лечение е необходимо или не.
• Не променяйте конструкцията на устройството и не се опитвайте да го поправите сами, ако възникне грешка или продуктът е повреден, тъй като това ще анулира гаранцията. Свържете се с вашия дилър и  ремонтите трябва да са извършени от оторизирани сервизни партньори.
• Не използвайте термометъра, ако е повреден.
• Не отваряйте устройството. Той съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не потапяйте термометъра във вода или други течности. Той не е водоустойчив.
• Сензорът трябва да се почиства след всяка употреба, вижте инструкциите в почистване и поддръжка.
• Избягвайте контакт с директен пръст на сензора.
• Не тръскайте или друсате термометъра, да не го изпуснете.
• Пазете устройството от пряка слънчева светлина, изключително високи или ниски температури, мръсотия и прах.
• Ако термометъра няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите.

Приложения и опаковане
Моля, проверете първо място, че устройството е пълна и не е повреден по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвайте. Изпрати на сервизен център.
Комплектът съдържа:

- Термометър Medisana TM-65E

- Батерии LR03, 1.5 V AAA

- Калъфче за съхранение

- Инструкции за употреба

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно на всеки опаковъчен материал, вече не са необходими. Ако забележите някакви повреди при транспортирането по време на разопаковане, моля, свържете се с вашия дилър незабавно.
Предупреждение
Моля, уверете се, че опаковката от полиетилен се държи далеч от обсега на деца! Опасност от задушаване!

Температурно измерване - бързо и точно!
Инфрачервеният клиничен термометър позволява прецизно, безконтактно (около 0,5 до 3 см разстояние) измерване на телесната температура. Температурата е над веждата между челото и слепоочието. Стойността на енергията, излъчена се измерва и се превръща в стойността на температурата. Четенето се появява в рамките на няколко секунди. Това
ви позволява, например, да вземе температура на бебетата, без да се нарушава съня им.
Допълнителна функция
Освен измерване на телесната температура, инфрачервеният клиничен термометър може да се използва и за измерване на температурата на обекти (например течности, повърхности, околна температура). Температурният обхват на тази функция е между 0 ° C и 100 ° C (32 ° F - 212 ° F).
Първи стъпки: Премахване / Поставяне на батериите
За ползване, респ. ако символът за батерията се появява на дисплея след определен период на експлоатация, трябва да поставите нови батерии. Ако символът на батерията  се появява заедно с "Lo" на дисплея, батериите трябва да бъдат заменени преди да приемете друго измерване. Използвайте две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA).
Отстраняване: Свалете капака на отделението за батерията  и го плъзгате надолу, както е показано. Извадете батериите.
Въведение: Сложете в две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA). Уверете се, че батериите са точно поставени (виж диаграмата в отделението за батерията). Сложете капака на отделението за батериите отново.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на батерията

ВНИМАНИЕ:

•Не разглобявайте батериите!
• Почистете контактите на батерията и устройството, ако е необходимо, преди пускането на батериите!
• Извадете изтощените батерии от устройството веднага!
• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако киселина от батерията идва в контакт с някоя от тези части, изплакнете засегнатото място с обилно количество прясна вода и незабавно да се потърси лекарска помощ!
Ако батерията е погълната да се потърси незабавно медицинска помощ!
•Замяна на всички на батерии едновременно!
•Само замени с батерии от същия тип, никога не използвайте различни видове батерии или използваните батерии с нови!
•Поставете батериите правилно, спазвайки поляритета!
•Съхранявайте отделението за батериите запечатано!

• Извадете батериите от устройството, ако то няма да се използва за продължителен период от време!
• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!
• Не се опитвайте да зареждате тези батерии! Има опасност от експлозия!
• Не изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!
• Съхранявайте неизползваните батерии в техните опаковки, далеч от метални предмети, за да се избегне късо съединение!
• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството откаже и ги поставете в контейнер за отпадъци или ги отведете до точката за събиране на батерии!
Преди употреба
Бележки, за най-точни показания:
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда, в продължение на най-малко 30 минути преди измерване на температурата.
• Не приемайте температурата на бебето по време на или непосредствено след кърмене.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не трябва да пиете или ядете непосредствено преди или по време на измерването, и трябва да избягвате всякакви физически натоварвания.
• Почистете областта, от която се мери температурата и премахнете на всякаква мръсотия, косми или пот, преди да се премести на сензора на позицията на измерване.
• Не изваждайте термометъра от позицията на измерване, докато няма сигнал за края на четенето.
• Ако сензорът  се замърси по време или след четене, почистете го с памучен тампон, потопен в алкохол, преди да поставите термометъра.
• Винаги приемайте температурата на същото място, защото показанията ще варират в различни среди.
Термометърът е клинично тестван и неговата безопасност и точност са инспектирани и потвърдени, при условие че се използва в съответствие с тези инструкции.
Промяна на единица мярка
Можете да измерите температурата в ° по Целзий или по Фаренхайт °. Моля да се процедира, както следва, за да изберете мерната единица:
1. Устройството трябва да бъде изключено.
2. Натиснете SCAN бутон 0, за да включите устройството. Скоро всички елементи на дисплея се показват (инициализиране на дисплея).
3. Натиснете бутона MODE- и  MEM-бутона едновременно и задръжте за около 3 секунди. Това ще се промени мерната единица или на ° C или ° F. Когато избраната единица се появява на дисплея, изчакайте за малко, докато устройството издава звуков сигнал, за да потвърдите избора. След това уредът е готов за следващото измерване в избраната мерна единица.
Изберете режим на измерване
Можете да изберете един от четири режима на измерване. Моля се процедира, както следва, за да изберете режим на измерване:
1. Когато уредът е включен, натиснете MODE бутон 0, за да изберете една от следните четири режима на измерване:

- Измерване на телесна температура

- Измерване на температура на предмет

- Измерване на телесна температура (Нощен режим)

- Измерване на температура на предмет (Нощен режим)

2.Натиснете бутона MODE, докато желаният режим на измерване се показва.
ЗАБЕЛЕЖКА
Нощен режим се дезактивира тонове на бутоните, за да се избегне ненужния шум

Измерване на телесна температура

1.Изберете опцията за режим на измерване
2. За да започнете измерването, насочете сензора  в средата на челото на пациента на разстояние между
0.5 и макс. 3 см. Ако челото на пациента има косми, пот или мръсотия върху него, отново
преместите тази първа така, че четенето е толкова точно, колкото и възможно.
3. Натиснете и задръжте SCAN бутон  и да се премести на вежда на пациента от челото в слепоочието, за да се измери максималната температура.
4. Освободете SCAN бутон . Ще чуете кратък звуков сигнал.
5. Резултатът от измерването ще бъде показан на дисплея  След около. 30 секунди без по-нататъшна употреба на термометъра ще се изключи автоматично, за да пести батерия.

Е измерената температура по-ниска от 38,0 ° C (100.4 ° ​​F), усмивка на лицето и звуков сигнал ще бъде освободен. Е измерената температура, равна или по-висока от 38,0 ° C (100.4 ° ​​F), намръщено лице  и трикратен звуков сигнал, ще се отделят и допълнителни индикаторът  ще светне в червено.

Измерване на температурата на обект
1. Изберете режим на измерване (моля, вижте по-горе глава): Обект на готовност или обект с нощен режим.
2. За да започнете измерването, насочете  сензора на обект с разстояние от 0,5 до макс. 3 см.
3. Натиснете и задръжте SCAN бутон  за няколко секунди.
4. Освободете SCAN бутон . Ще чуете кратък звуков сигнал.
5. Резултатът от измерването ще бъде показан на дисплея .
След около. 30 секунди без по-нататъшно използване на термометъра ще се изключи автоматично ¬ стически за да пести батерията.
Припомняне на съхраняваните данни
Инфрачервен клиничен термометър може да съхранява до 30 резултати.
Можете да се обадите до съхранените данни с кратко натискане на MEM-бутона , когато устройството е включено. Последната запазена температура четене ще бъде показан на дисплея O, заедно с броят на гнездото за памет (слота номер 1) и четири символ или  режим за мярката. С всяко следващо натискане на MEM-бутона  можете да се обадите предишния резултатите (слотове за памет 1-30). Друг преса ще покаже общата средна стойност на всички съхранени стойности. Ако е празен слот за памет, символът ще се появи на дисплея за този слот.
Изтриване на съхраняваните данни
 Инфрачервен клиничен термометър съхранява автоматично всички измерени стойности. В случай че всички 30 слота за памет се използват, най-старата съхранена стойност автоматично ще се | заличава се да запишете нов резултат. Ако искате да изтриете всички съхранени стойности, натиснете и задръжте! MEM-бутона  за най-малко три сек, когато уредът е включен. На дисплея ще се покаже слот номер  "0" и 4 бипкания ще се отделят за потвърждение.

| Показана грешка | Проблем | Решение |
| --- | --- | --- |
| Err | Грешка 5 ~ 9, системата не функционира правилно. | Извадете батерията за една минута и я поставете отново. Ако съобщението за грешка се появи отново, консултирайте се със специалист на услугата. |
|  | Температурата в помещението не е в диапазона от 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 104 ° F) |  |
| Hi | (1) При измерване в ухото: температура, по-висока от 42,2 ° C (108 ° F). (2) При измерване в режим на сканиране: температура по-висока от 80 ° C (176 ° F). | Изберете настройките според вашата специална цел. Ако съобщението за грешка се появява отново се консултира със специалист услуга. |
| Lo | (1) При измерване в ухото: температура по-ниска от 34 ° C (93.2 ° F). (2) При измерване в режим на сканиране: температура по-ниска от -22 ° C (-7.6 ° F). |  |

Измервателния сензор е най-чувствителната част на термометъра. Трябва внимателно да почиствате обектива, за да се избегнат повреди.
а. След измерване, почиствайте уреда  с памучна кърпа и 70% об. Алкохол или спирт.
б. Нека обектива да изсъхне за поне една минута.
в. Устройството трябва да се съхранява при -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F). Относителна влажност <85%.
г. Термометърът да се съхранява на сухо място и го дръжте далеч от течности и пряка слънчева светлина.
д. Да не се потапя върха в течности.
Забележка: В случай, че устройството е било изпуснато, проверете за повреди. Ако не сте сигурни, трябва да го проверите в сервизен център.

Почистване и поддръжка

• Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

• Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.

• Издувайте маншета само когато е в положение около горната част на ръката.

Уредът е калибриран от производителя за период от две години.

В случай на търговска употреба, устройството трябва да бъде калибрирано

най-малко веднъж на всеки две години. Калибрирането може да бъде извършено от компетентен орган или упълномощен сервизен център - в съответствие с правилника за потребителите на медицинско оборудване.

Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

Технически спецификации (Име и модел): Инфрачервен клиничен термометър TM-65E с цифров дисплей (LCD)
Захранване:3 V =, 2 батерии 1,5 V (тип LR03, AAA)
Обхват на измерване: Телесен режим 34 ° C - 43 ° C (93.2 ° F - 109.4 ° F)
Обект режим 0 ° C - 100 ° C (32.0 ° F - 212.0 ° F)
Точност на измерване: (лабораторни показания) Телесен режим: В района на
34 ° C - 35,9 ° C (93.2 ° F - 96,6 ° F): ± 0,3 ° C (0.5 ° F)
36 ° C - 39 ° C (96.8 ° F - 102.2 ° F): ± 0,2 ° C (0.4 ° ​​F)
39,1 ° C - 43 ° C (102.4 ° F - 109.4 ° F): ± 0,3 ° C (0.5 ° F) при експлоатационни условия
Обект режим:
<= 20 ° C (68 ° F): ± 1 ° C (1.8 ° F)> 20 ° C (68 ° F): ± 5%
Резолюция на дисплея: 0,1 ° C (0.2 ° F)
Капацитет на паметта: до 30 четения
Треска аларма за температури над 38 ° C (100.4 ° ​​F)
Автоматично изключване: ок. 30 секунди след последното измерване
Работна температура: 16 ° C - 40 ° C (60.8 ° F - 104 ° F), отн. влажност на въздуха макс. 85%
Температура на съхранение / транспорт -20 ° C - 50 ° C (-4 ° F - 122 ° F), отн. влажност на въздуха макс. 85%
Размери: ок. 123 х 50,5 х 49 mm
Тегло: ок. 80 гр с батериите

EAN код:40 15588 23400 2